## Sheet1
# | 内容 | 目前： | 修改为： | 备注： |  | 修改情况
1 | 开机画面 | 正在初始化 请等待 | ExS 100 V 2018-05-30 | ExS 100 型号 V 2018-05-30 版本号 |  | 已修改
2 | 关机画面 | 按住[开关]键5秒后 提示[正在关机请等待] | 按住[开关]键3秒后 提示[OFF] 松开后关机 |  |  | 已修改
3 | 第一次称重时语音播报 | 上电后第一次称重，语音仅仅播报小数点后面一位 |  | 第二次称重后就正常了 |  | 已修改
4 | 最近三笔重量信息 | 一直保留最近三笔重量； 关机后也不清除 | 重新开机后需清除上次重量信息； 仅仅重式开机后最近三笔重量 |  |  | 已修改
5 | 累计重量 | 一直保留累计重量； 关机后也不清除 | 重新开机后需清除上次累计信息； 仅仅累计开机后信息 |  |  | 已修改
6 | 零点符号 | 零点附近细微变化时， 零点符号容易闪烁
7 | 稳定符号 | 重量细微变化时，稳定符号容易闪烁 |  |  |  | 已修改
8 | 待机模式 | 无 | 3分钟未进行正常称重； 需进入待机模式 |  |  | 已修改
9 | 自动关机 | 无 | 10分钟未进行正常称重； 需自动关机 |  |  | 已修改
10 | 置零时语音播报 | 置零无语音播报 | 置零生效时，需语音播报 置零 | 语音芯片中无此字 |  | 暂时不修改
11 | 置零键相应速度 | 置零后 需要3秒后才动作 | 需修改为立即动作 | 因为置零按键后，会影响重量，所以加了2秒的延迟 |  | 暂时不修改
12 | 蓝牙地址显示 | 蓝牙地址 xx:xx:xx:xx:xx:xx | xx:xx:xx:xx:xx:xx 右下角蓝牙符号 | 按任一键返回 |  | 已修改
13 | 电量符号 | 新电池就提示无电量 2.8V时仅仅显示1格电量 |  | 需核查电池符号电压
14 | 耗电量 |  |  | 需核查耗电量
15 | 累计 | 第二笔重量加载间隔偏低时，没有累计以及播报（大约2秒） |  | 重新加载相应时间过长。 不得高于1秒 | 不含稳定时间 | 未发现
16 | 画面显示 | 有时会发生有语音播报但是无显示的情况 |  | 需清查电路设计 |  | 未发现
17 | 画面显示 | 有时会发生画面旋转180度显示的问题 |  | 需清查电路设计 |  | 未发现
18 | 按键 | 有时手指不按按键，按键生效图标依然显示 |  | 需清查电路设计 |  | 已修改
19 | 过载 |  | 需提示过载 “OL” | 待测 |  | 已修改